## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания
№ лота | Наименование товаров | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Автоматический наружный дефибриллятор | Общее: Размер (высота ширина длина): 13,3 см х 24.1см х 29.2см;; Вес: 3,1 кг с батареями; Питание: батареи, заменяемые пользователем, 10 литий-диоксидмарганцевых батарей типа 123А ; Классификация прибора: класс II, внутреннее питание согласно EN 60601-1; Стандарты: отвечает применяемым требованиям UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN 60601-1, IEC 60601-1-2; Безопасность пациента: все соединения пациента с электроизоляцией Окружающая среда: Температура: рабочая: 0°C - 50°C, хранение и транспортировка -30°С до 70°С; Влажность: 10%-95% относительная влажность, без конденсации; Вибрация:соответствует военному стандарту MIL-STD-81F, вертолетный тест мин; Удар: IEC 60068-2-27; 100 G; Высота: -от 300 футов до 15000 футов или от - 91 м до 4573 м Проникновение частиц и воды: IP 55; Тест на свободное падение: сбрасывание с высоты 1,5 м Дефибриллятор: Форма импульса: прямолинейная бифазная форма импульса ZOLL; Выбор энергии: предварительно выбранные (конфигурируемые) дозы энергии для взрослых и детей в сериях из трех импульсов; Время набора заряда: Менее 10 секунд с новой, полностью заряженной батареей/ аккумулятором, при частично заряженной батарее/аккумуляторе больше.время набора заряда будет Для первых 15 разрядов максимальной энергии (200 Дж) время набора заряда будет менее 10 сек.; Время удерживания заряда: - полуавтоматический режим: 30 секунд; Управление набором заряда: - сенсорная клавиша; Дефибрилляционные клеящиеся электроды: Мультифункциональные клеящиеся электроды ZOLL, одноразовые, с гелевой поверхностью: - CPR-Dpadz (включают датчик контроля непрямого массажа сердца) - statpadz II для взрослых - pedipadz II для детей Многоразовый дефибрилляционные электроды ZOLL Dura padz c гелевыми пластинами Gel- padz; Встроенное самотестирование дефибриллятора: проверяет надлежащее выполнение функции набора заряда и отдачи разряда дефибриллятора; Функция определения необходимости дефибрилляции: Аритмия, требующая дефибрилляции: - Фибрилляция желудочков с амплитудой больше 100 мВ. - Желудочковая пароксизмальная тахикардия с широкими комплексами Взрослые: больше 150 уд./мин Дети: больше 200 уд./мин Действующий диапазон импеданса пациента: 10-300 Ом; Мониторинг процесса сердечно-легочной реанимации: Глубина компрессии: от 1,9 см до 7,6 см ± 0,6 см Частота компрессии: 50-150 компрессий в минуту; Мониторинг ЭКГ: Защита на входе: Полная защита от дефибрилляционного импульса; Ча | штука | 4 | 1325000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 5300000
2 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Электропитание от сети частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В., Потребляемая мощность должна быть не более 275 ВА. Длина шнура питания от 1,5 м до 3 м., уровень бактерицидной эффективности за 1 проход не менее: - 99,95%. Скорость разложения паров тестовых органических веществ должна быть не менее: - 730 мг/ч для паров ацетона; - 360 мг/ч для паров толуола;- 520 мг/ч для паров ацетальдегида. | штука | 6 | 530000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 3180000
3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Частота дыхания, мин-1 17±1,5 50±5 Минутная вентиляция, л/мин в поддиапазоне частот от 17 мин до 22 мин - 11,5 ±1,5; в поддиапазоне частот от 22 мин до 30 мин плавно изменяемая от (11,5± 1,5) до (4-7); в поддиапазоне частот от 30 мин до 50 мин плавно изменяемая от (4 - 7) до 1,5; Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1 : (1,8±0,3); Потеря давления газа в линии пассивного выдоха, кПа (мм, вод. ст.), не более 0,2 (20); Максимальное безопасное давление, обеспечиваемое предохранительным клапаном, кПа (мм.вод. ст) 5-0,5 (500-50) | штука | 2 | 802505 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 1605010
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 21. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.
.