Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Устройство | Устройство должно быть портативное и мобильное и является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство должно объединяет возможности диагносики ABR (КСВП), TEOAE и DPOAE в одном устройстве, должно быть 2-ступенчатая система скрининга OAE/ABR (КСВП). Устройство должно экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху должен быть разъем для предусилителя аппарата ABR (КСВП), наушников BERAphone (БЕРАфон) или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу должен быть разъем микро-USB. Базовый блок должен позволяет зарядить батарею. Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). Устройство должен иметь сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей на устройстве должен быть резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство имеет размеры – не менее 163 x 85 x 21 мм ; Устройство вес – не более 265 г Разрешение дисплея- не менее 272 x 480 Размер дисплея – не более 95 мм х 56 мм Должны быть встроенный динамик. Должен быть цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- не более 3,7 В/3850 мАч Устройство должно имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней - не более 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию - не более 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- не более ± 3 дБ; Частота кликов – не более ~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот – не более 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию – не более 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей должна быть - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- не более 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); На дисплее должны быть критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - не более 4 сек до 60 сек; Должен быть преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля не более 50 или 120 см); DPOAE Частотный диапазон – не более 1500 Гц до 6000 Гц; Частоты по умолчанию – не более 2000, 3000, 4000, 5000 Гц; Номинальная частота не более -F2; F2/F1 Соотношение-1.22; Диапазон уровней – не более50 дБ SPL - 65 дБ SPL; Уровень по умолчанию (L1/L2) – не более 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой; Допустимость уровня – не более7 дБ; Передатчик - ОАЭ Зонд; Максимальное время испытания не более-60 с; Разшерение A/D -24 бит; Уровень исключения шумов – не более 30 дБ SPL; Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула; Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц); На дисплей должно быть -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи; Критерии прохождения-3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания –не более 4 с до 60 с Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля не более 50 или 120 см); | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ушной зонд OАЭ | Ушной зонд ОАЭ должен быть использоваться для диагностики ОАЭ. Так же должен быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Должны быть версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты должны быть - ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля – не более 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда должен быть заменяемый; Вес (включая кабели) – не более 13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , не более 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); | 1 шт. |
|  |  | 3 | Предусилитель | Кабель предусилителя должен подключается к верхней части устройства при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь должны подключатся к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Канал должен быть один; Разъёмы не более 3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение не более 72 дБ; Частотная характеристика- не более 0.5 Гц до 5000 Гц; Шум <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR – не боле > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения – не более 2.5 В; Входной импеданс – не более 10 MΩ/170 pF; Источник питания должен быть изолированный, от главного блока; Вес не более 85 г / 3 унция; Размеры не более 85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля не более 112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода не более 51 см / 20 дюймов; | 1 шт |
|  |  | 4 | Наушники с набором ушных адаптеров IP30 | Должен быть кабель наушников подключаемый к гнезду на верхнем крае кабеля предусилителя. Для тестирования вставные наушники адаптеры на конце красной и синей трубок вставляются в пенопластовый край наушников. Если используются ушные вкладыши, одноразовые ушные вкладыши присоединяются к чистым адаптерам ушных вкладышей на конце трубок Тип- КСВП вставьте наушники не более (50 Ω); Версии -Калиброван для EarCupTM или ушных вкладышей; Автоматическое определение по устройству; Должны быть поддерживаемые тесты -Бинауральная или монауральная КСВП; Макс. входное напряжение не более-5.0 В RMS; THD -< 2% (125 Гц - 4 кГц); Память -Калибровочные значения и идентификатор датчика; Длина кабеля не более-22 см / 8,66 дюйма; Длина трубки не более -25 см / 9,8 дюйма; Цвета трубок должен быть Красный (правое ухо) и синий (левое ухо); Вес (включая кабели) не более -53 г / 1,87 унция; | 1 шт |
|  |  | 5 | Кабели с зажимами для защелкивающихся электродов | Провода электродов должны быть в комплекте с системой, если в комплект поставки входит КСВП (ABR) и необходим предусилитель. Провода электродов должны иметь 3 цвета черный, белый, желтый. Цветные вилки подключаются к разъемам на верхней части кабеля предусилителя. | 1шт |
|  |  | 6 | Пакет HearSIM | Программное обеспечение должна позволять: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с easyScreen; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на easyScreen; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Должен настраивать различные настройки устройства, включая протоколы проверки; - Управлять пользователями; - Управлять настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей HearSIM; | 1 шт |
|  |  | 7 | Термопринтер | Должен быть беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток | 1шт |
|  | Расходные материалы |
|  |  | 1 | Комплект для очистки зонда | Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или ProxySoft 3 в 1 | 1 уп. |
|  |  | 2 | Гель электродный | Гель электродный для проведения исследование слуха у новорожденных. |  |
|  |  | 3 | Термобумага для этикеток MLP2 | Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 ​​мм | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |