## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания
№ лота | Наименование товаров | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Гематологический анализатор с принадлежностями | Физические: Размер (версии прибора с загрузчиком) ВхШхГ меньше или равно 395 х 340 х 475 мм; Размер (версии прибора без загрузчика) ВхШхГ меньше или равно 395 х 295 х 475 мм; Вес (прибора) меньше или равно 18 кг; Дополнительный вес автозагрузчика, включая два колеса проб, составляет менее 6 кг; Дисплей Глубина: True color (24-разрядный); Разрешение: 800 х 480 пикселей; Клавиатура-Виртуальная встроенная клавиатура; Порты периферийной шины - 1 порт USB-устройства/4 порта USB-хоста/1 порт LAN; Порт для сканера штрих кода - имеется (через USB); Условия эксплуатации: Температура 18-32 °C; Относительная влажность 10-90 %; Электропитание: Напряжение сети 100-240 В; Частота 50-60 Гц; Максимальная потребляемая мощность 100 В•А (работа); 50 В•А (ожидание); Принципы измерения: MCV, MPV, RBC, WBC, и PLT – Импеданс; HGB – Фотометрия; Система отбора проб - Закрытый срезной клапан; Плавающий дискриминатор RBC/PLT - Имеется (выводится на печать). Измеряемые параметры (22 параметров): RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW абс., PCT, PDW%, PDW абс., L-PCR, L-PCС, LYM абс., MID абс., GRAN абс., LYM%, MID%, GRAN%; Рабочие параметры: Объем пробы (из открытой пробирки) меньше или равно 110 мкл; Объем пробы (автозагрузчик) меньше или равно 300 мкл; Объем пробы (прокалыватель крышки) меньше или равно 250 мкл; Объем пробы (микрокапиллярный адаптер) меньше или равно 20 мкл; Режим предварительного разведения от 1:200 до 1:300 при мин. объеме пробы 20 мкл; Например, 20 мкл пробы на 4,5 мл разбавителя (1:225); Точность дозатора (CV) меньше или равно 0,9 %; Количество проб в час (из открытой пробирки) больше или равно 60 проб; Количество проб в час (прокалыватель крышки) больше или равно 45 проб; Количество проб в час (автозагрузчик) больше или равно 43 пробы; Встроенные программы теста/настройки - Да; Возможности контроля качества Среднее, SD, CV, Леви-Дженнингса и Xb; Индикаторы информационных сообщений об отклонении параметров - Да; Объем памяти: больше или равно 50 000 проб; Стабильность реагентов 36 месяцев. | штука | 1 | 5300000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 5300000
2 | Пульсоксиметр | Измерение SpO2 Диапазон измерений: 0% ~ 100% Точность: 70% ~ 100%, ±2%; 0% ~ 69%, без определИзмерение частоты пульса Диапазон измерений: 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту Точность: ±2 удара в минуту или ±2% (выберите большее значение) Разрешение SpO2: 1%, частота пульса: 1 удар в минуту Выполнение измерений в условиях низкой перфузии: SpO2 и частота пульса могут быть показаны правильно при коэффициенте наполнения пульса, равном 0,4%. Поправка для SpO2 составляет ±4%, поправка для частоты пульса составляет ±2 удара в минуту, или ±2% (выберите большее значение). Способность к помехоустойчивости и против внешней засветки:Отклонение между измеренным значением в условиях искусственного света или естественного освещения помещения, и измеренным значением в темной комнате составляет меньше ± 1%.Требования к источникам питания: 3,6 В. постоянного тока ~ 4,2 В. постоянного тока.Оптический датчик Красный свет (длина волны: 660 нм., 6,65 мВт.) Инфракрасный (длина волны: 880 нм., 6,75 мВт.) Диапазон настройки сигнала тревоги: SpO2: 0% ~ 100% Частота пульса: 0 ударов в минуту ~ 254 удара в минуту | штука | 10 | 289000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 2890000
3 | Фетальный монитор | Электропитание: Адаптер электропитания; MW160KA1803F01; Вход: 100~240В, 50-60Гц, 1.2А; Выход: 18В, 2.5А;Защита от нарушения энергоснабжения; Батарея: Литиевая батарея CR2032 3B;Измерение СРЭ: Входной сигнал: Ультразвуковой доплер пульса; Частота ультразвука: 1.0 МГц; Мощность ультразвука: <10мВ/см2; Метод обнаружения СРЭ: Авто корреляция; Амплитуда измерения: 50~240 ударов в минуту (уд/мин); Точность СРЭ: ±1уд/мин сверх нормальной амплитуды СРЭ. Измерение МС: Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком; Частотная характеристика: Постоянный ток: ~0.5Гц; Управление опорным сигналом (нулевой): Выключатель одного соприкосновения; Амплитуда измерения: 0~99 единиц;Регистратор: Метод регистратора: Тепловой регулярный тип; Разрешение: 8 (вертикаль) 10 (горизонталь) точек/мм; Скорость печати: 1,2,3 см/минуту, Функцию подачи бумаги; Сетка координат на бумаге: Вкл./Выкл.; Контраст печати: 1,2; Период авто печати: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60; Эмбриональное перемещение: Вкл./Выкл.; Дисплей: Светодиодный индикатор с 7 сегментами; 2 канала (СРЭ, МС);Индикаторы: Сердечный ритм (зеленый, устойчивый, красный, неустойчивый); Состояние тревоги: Вкл./Выкл.; Состояние печати: Вкл./Выкл.;Электропитание переменного тока (Зеленый индикатор); | штука | 3 | 1720000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 5160000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 21. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.
.