## Лист2
Приложение 1
Перечень закупаемых медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания
№ лота | Наименование товаров | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Система анализа крови «Ерос» | Система использует технологию измерительных карт с встроенным микропроцессором. Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi. Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через мобильный Bluetooth принтер. 1) использование технологии измерительных карт с встроенным микропроцессором 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа. Измеряемые параметры: pH (диапазон измерений 6,5-8,0 pH units), pCO2 (диапазон измерений 5-250 mmHg), pO2 (диапазон измерений 65-750 mmHg), Na (диапазон измерений 85-180 mmol/L), K (диапазон измерений 1,5-12 mmol/L), iCa (диапазон измерений 0,25-4 mmol/L), Glu (диапазон измерений 20-700 mg/dL), Lac (диапазон измерений 0,3-20 mmol/L), Hct (диапазон измерений 10-75 %PCV) Расчетные параметры: TCO2 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), HCO3 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), BE(ecf) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), BE(b) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), sO2 (диапазон измерений 0-100%), Hb (диапазон измерений 3,3-25 g/dL). Физические параметры считывателя тест карт: длина – не более 215 мм, ширина – не более 85 мм, высота – не более 50 мм, вес – не более 500 г. Физические параметры устройства обработки и хранения информации: длина – не более 150 мм, ширина – не более 80 мм, высота – не более 30 мм, вес – не более 400 г. Физические параметры одноразовых тест-карт: длина – не более 90 мм, ширина – не более 60 мм, высота - не более 2 мм, вес – не более 10 грамм; Время проведения анализа: не более 60 секунд Нужный для анализа объём образца крови: не более 100 микролитров Комплектация: 1.Ерос Reader - считыватель тест карт; 2.Epoc Host2 - устройство обработки и хранения информации; 3.Мобильный чековый принтер. | штука | 1 | 4200000 | в течение года согласно заявке Заказчика | Актюбинская область, город Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б | 4200000
Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 21. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.
.