Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиографы модели Cardio 7 Производитель – Bionet Co., Ltd, Респулика Корея |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиографы модели Cardio 7 Производитель – Bionet Co., Ltd, Корея |
| цц3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок аппарата базовый Cardio 7 | Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: <10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности КлассⅠ, тип BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель для передачи электроэнергии аппарату | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель пациента | Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электроды конечностей | Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний | 4 шт. |
|  |  | 5 | Грудные электроды | Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний | 6 шт. |
|  |  | 6 | Батарея Li-lon | Тип батареи: Литий - ионная | 1 шт. |
|  |  | 6 | Бумага для регистрации данных | Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 7 | Гель для ЭКГ | Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами | 1 шт. |
|  |  | 8 | Спирометрический блок | Габариты: 47(W) x 200 (H) x 34(D) мм, прибл. Измерение показателей: FVC: FVC 1.0, FEV 1/FVC,FEF 0.2 -2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FIF 50%, PIF, FET 100% SVC: SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC, RC MVV: MVV, FB, TV, RR Диапазон измерений: Поток:0±14 л/с; Громкость: от 0 ± 11л Поток импеданса: < 0.2м барс/л на 12 вс Норма отбора: 200 экз/сек Формулы: Morris-Polgar, ECCS-Quanjer, Kundson-ITS | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Технические характеристики монитора Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |